版本：    2020-01

D Z F 系列

真 空 干 燥 箱

使

用

说

明

书

上海幕斯实验设备有限公司

Shanghai Morse Experimental Equipment Co., Ltd

生产基地：上海奉贤区庄行工业园区

感谢您购买我司仪器，在您启用真空干燥箱前，请详细阅读使用说明书，相信它会让您的真空干燥箱发挥最大的功用。阅读完本说明书后，请将其妥善保管，以便随时阅读。

一．适用范围

供科研单位、专业院校、工矿企业等单位的实验室、以及生产现场，在真空状态下对物品进行干燥和热处理等。  在真空状态下对物品进行加温干燥具有以下几个优点；

⑴可降低干燥温度。

⑵避免一些物品加温要氧化。

⑶避免加温空气要杀死生物细胞。

⑷无尘埃破坏。

二、主要技术参数

| 型号 参数 | 6020/6021 | 6050/6051 | 6090 | 6210 | 6250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作室尺寸 | 300×300×275 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×640×600 | 700×600×600 |
| 配搁板数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 温度波动 | ±1℃ |  |  |  |  |
| 电源电压 | 220 V、50Hz |  |  | 380 V、50Hz |  |
| 加热功率 | #### 500W | #### 1400W | #### 2400W | #### 4000W | #### 5000W |
| 装机功率 | #### 700W | #### 1450W | #### 2600W | #### 5000W | #### 5100W |
| 真空度 | #### ＜133Pa |  |  |  |  |
| 附 注 | #### 6021/6051工作室为钢板喷漆制成.，最高温度200℃。6052为不加热型。 |  |  |  |  |

三、产品结构特点

1．箱体采用优质冷轧钢板，表面静电粉末喷涂，涂层坚硬牢固，具有极强的防锈能力。

2．工作室为优质不锈钢板，圆角造型、光滑、流畅、极易清洁。

3．箱体与工作室之间，充填超细玻璃棉隔热材料，具有良好的保温功能，有效保证箱内温度的稳定准确和对使用环境的影响。

4．箱门为双层钢化玻璃结构，能清晰观察箱内加热的物品，又有良好的隔热效果。能有效避免灼伤操作人员。

5．工作室与玻璃门之间装有耐热橡胶密封圈，以保证箱内达到较高的真空度。

6．加热器安装在工作室的外表面尽最大可能提高箱内温度的均匀性，并且便于室内清洁。

7．温度控制采用微电脑智能数字技术制造，具有工业PID自整定和四位双LED窗指示功能，控温精度高、抗干扰能力极强，并且操作也非常方便（详情见控制器详细说明）。

四、产品安装调试

1、运输中注意不要在玻璃上用力，也不要碰撞箱体。

2、本设备落地后，应放置平稳如地面不平应予以修正。

3、请不要在阳光直射或高温潮湿的地方使用仪器。

4、本设备应远离电磁干扰源，并将设备的接地线有效接地。

5、本设备在正常运行时，箱内物品摆放应不要碰到内壁。

6、电源线不要紧靠后面，也不要让仪器或其他物品压在电源线上，以免损伤电源线

7、真空箱与泵之间最好跨接过滤器,防止潮气进入真空泵。

五、产品使用说明

- 打开箱门，将待处理物件放入箱内搁板上，关上并旋紧箱门。 并关闭放气阀，打开抽气真空阀，接通真空泵抽气，使箱内达到真空度＜133Pa，（真空表指示值＜-0.1MＰa）关闭抽气真空阀门并关闭真空泵电源。

2、 接通电源，将电源插头插入电源插座，将面板上的电源开关置于“开”的位置，此时仪表出现数字显示，表示设备进入工作状态。

3、 通过操作温度控制器，设定您所须要的箱内温度。

4、 仪器开始工作，箱内温度逐渐达到设定值，经过所需的干燥处理时间后，处理工作完成。

5、 关闭电源，待箱内温度接近环境温度后，打开放气阀，解除箱内真空。打开箱门，取出物件。

【！】请注意：开门取物时注意箱内温度，以免烫伤。特别注意如处理的是易燃物品，必须待温度冷却到低于燃点后，才能放入空气，否则会引起燃烧。真空箱密封圈属于易损件，不在保修范围。

特别提示

⑴ 产品出厂前都经过严格的测试，一般不要进行修正，如使用时的环境恶劣，环境温度超出适宜范围，会引起温度显示值与箱内实际温度误差，如超出技术指标范围的，可以修正，具体步骤参照温度控制器操作说明按所需进行修正。

⑵ 仪器在正常工作状态下，如打开箱门时间过长，关上箱门后暂时箱内温度有些变动，这是正常现象。

⑶ 测试注意：箱内测试所用温度计要用1.0精度的水银温度计，并将水银端放在箱内几何中心位置。

六 、 控制器详细说明

“报警”指示

PV

SV

-----

-----

RUN

ALM!

HEAT

STOP

【MAIN】

【SET】

移位/自整定

增加/背光

减小/再运行

设 定

“加热”指示

“停止”指示

“运行”指示

“主界面”指示

“设定状态”指示

“自整定”指示

“测量值”指示

“设定值”指示

TIME

H

M

“分钟单位”指示

“小时单位”指示

“运行时间”指示

【AT】

面板布置说明

操作方法	   点击设定键，进入到温度设定状态，通过增加、减少键和移位键修改所需的值；再按下设定键，进入到时间设定状态，通过增加、减少键和移位键修改所需的值，再按下设定键，保存并退出设定状态。当时间设为“0”时，表示没有定时功能；当设定时间不为“0”时，显示窗口下排最后一位小数点亮，等测量温度达到设定温度后，定时器开始计时，点亮的小数点闪烁，时间到，运行结束，显示窗口下排显示“End”，蜂鸣器鸣叫30秒钟，长按减小键4秒钟，程序重新开始运行，蜂鸣器鸣叫时，可用增加键消音。

温度内部参数

长按设定键约3秒，出现密码提示符“LC”，通过增加、减少键和移位键，修改密码为“3”，点击设定键，进入到温度内部参数设定状态，点击设定键可以修改各个参数，再长按设定键3秒，可以退出此状态，参数自动保存。若30秒内无任何键按下，自动退出此状态，当前参数不保存。

各功能参数如下：

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | (范 围)出厂参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc- | 密码 | “Lc=3”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| P-- | 比例带 | 时间比例作用调节。减小P，可以加快加热输出;增加P，可以减少超调。 | （20.0～80.0） 50.0 |
| AL- | 超温 偏差报警 | 当“PV>=SP+AL”时，蜂鸣器响，断开加热输出。 | （0.0～20.0） 20.0℃ |
| Pb- | 零位调整 | 可用来修正传感器测量时产生的误差。 Pb=水银读数值-当前测量值 | （-9.9~9.9） 0．0 |
| PK- | 满度调整 | 实际温度出现偏差时，可调整该值纠PK=1000*（水银读数值-当前测量值）/当前测量值 | （-999～999） 0 |
| rH- | 量程 | 温度测量、设定的最大值 | （0.0～400.0） 300.0 |

七、注意事项

1、可燃性和挥发性的化学物品切勿放入箱内。

2、如在使用过程中出现异常、气味、烟雾等情况，请立即关闭电源，用户切勿盲目修理，应通知本公司修理部，由专业人员查看修理。

3、箱壁内胆和设备表面要经常擦拭，以保持清洁，增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。

4、设备长期不用，应拔掉电源线以防止设备损伤人。并应定期（一般一季度）按使用条件运行2-3天，以驱除电器部分的潮气，避免损坏有关器件。

5、真空泵在一段时间工作下来，因物料含相应的水分或其他对真空油腐蚀的成分，这样会影响抽气效率同时也会影响真空泵的使用寿命。正确的使用方法是应根据自身物料的含水情况及物料的组成成分及时通过观察真空泵油位玻璃镜来判断油是否需要更换。判断方法是：打开设备前罩板，观察真空泵油位颜色是否发黄或发黑表面还会有很多水雾，当油位显示发黄时，说明还能再工作一段时间，如果已经发黑了就应该立即更换了。由于不合理的使用造成的损坏由使用人员自己承担。

八、故障处理

| 现 象 | 原 理 | 处 理 |
| --- | --- | --- |
| 1.无电源 | 1.插座无电源 | 1.换插座 |
|  | 2.插头未插好或断线 | 2.插好插头或接好线 |
|  | 3.熔断器开路 | 3.换熔断器 |
|  | 4.电源开关未合上 | 4.合上电源开关 |
| 2.箱内温度不升高 | 1.设定温度低 | 1.调整设定温度 |
|  | 2.电加热器坏 | 2.换电加热器 |
|  | 3.控温仪坏 | 3.换控温仪 |
|  | 4.温度传感器连接线松动 | 4.拧紧传感器连接线螺母 |
| 3.设定温度与箱内温度误差大 | 1. 温度传感器坏 | 1.换温度传感器 |
|  | 2. 控温仪设定有偏差 | 2调整控温仪设定偏差值 |
| 4.温度失控 | 1. 温度传感器固定脱落 | 1.固定温度传感器 |
|  | 2.控温仪坏，可控硅坏 | 2. 换控温仪、可控硅 |
| 5.真空泵油返回工作室 | 1.解除箱内压力时抽气阀门没关闭，真空油返吸到工作室内了 | 1.接触箱内负压时应先将与真空泵连接的抽气阀门关闭后再放气 |
| 6.真空泵发热、异响、抽气效率低 | 1.真空油发黑腐蚀了 2.真空泵密封圈老化了，或接头没连接好 3.高温时不可启动真空泵抽气 4.启动电容不良 | 1.立即更换真空油 2.先查看连接头是否连接好，再检查是否更换真空密封圈 3.停止高温时抽气作业 4.查看启动电容是否完好 |
| 7.实验结束后已经放气可是门开不了 | 1.箱内压力与外界压力没有完全平衡 2.长期处于高温与高真空状态，密封圈与门贴合过紧 | 1.稍等片刻待箱内压力与外界压力完全平衡了 2.用手指压一下密封圈根部，使其与门板脱离门将自然打开 |

- 随机文件与附件

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件 | 3份 | 使用说明书、合格证、保修卡各一份 |
| 2 | 熔断器芯 | 2支 | Φ6×30随机安装 |

十、电器线路图：